同軸ケーブルの性能評価　　　　　　　　　　　　　2002 / 1 / 30

高エネ研　山鹿光裕　　山形大　森谷昌輝

Ⅰ．概要

検出器のPMTから出た信号はAmp-Discriminatorでアンプ＋コンパレータ－からの信号、サムアンプからの信号、スルー(トリガー)信号に分けられます。　その後サムアンプからの信号は長さ30ｍのケーブル(SR3D-FB)を通ったのち計測室へ行きます。　また、スルー(トリガー)信号は長さ１００ｍのケーブル(RG223/U または RG58C/U)を通ったのち計測室へ行きます。

今回はコストダウンの目的からRG223/UとRG58C/U,参考としてSR3D-FBの３本を調べました。

RG223/U とRG58C/Uの主な特徴は以下のようなものです。

- RG223/UよりRG58C/Uのほうが安価。

- RG223/UにはDouble screen(二重の遮蔽)が施されている。

- 中心の信号線の材質はRG223/UがCuAg(銀メッキされた銅線)、　　RG58C/UがCuSn(錫メッキされた銅線)。

Ⅱ．テスト方法と測定結果

入力信号のパルスハイトとwidthを任意に変えていき、ケーブルを通った後の信号をデジタルオシロスコープで測定しました。

Fig.1～4では

・１ｃｈの波形は入力信号

・２ｃｈの波形はRG223/Uを通った信号

・３ｃｈの波形はRG58C/Uを通った信号

・４ｃｈの波形はSR3D-FBを通った信号

となっています。

Fig.1  パルスハイト200mV 、width 100nsの場合

Fig.２  パルスハイト200mV 、width 480nsの場合

Fig.3  パルスハイト80mV 、width 100nsの場合

Fig.4  パルスハイト2mV 、width 100nsの場合

結果は次のようになりました。

delayについてはそれぞれ、

RG223/Uが505ns

RG58C/Uが505ns,

SR3D-FBが428ns

でした。

RG58C/UはRG223/Uと比べて、減衰比(Attenuation)、テールの長さ、delayに大きな差がなく、RG223/Uの代わりにRG58C/Uを使用しても問題が無いと思われます。