Amp－Discriminator Boardのノイズレベルについて　　　　2002 / 2 / 4

高エネ研　山鹿光裕　　山形大　森谷昌輝

Ⅰ．概要

ボードから発生されるノイズレベルを知るために、入力信号を入れない状態でのスレッショルドレベルとスケーラーの値からノイズレベルを推測します。

Ⅱ．測定方法

ボードのアンプ＋コンパレータ－部からの信号を、スケーラーでカウントします。

そして、スレッショルドレベルを下げていき、そのときのスレッショルド電圧・

オフセット電圧・１時間あたりのカウント数を0ch～2chについて記録しました。

また入力端子にTerminatorを挿したときと挿さないときでの違いも調べました。

Ⅲ．結果

Fig.1~2は測定の結果です。　縦軸がカウント数、横軸がスレッショルド電圧(mV)を表しています。

Fig.1  Terminatorを挿さないとき

Fig.2  Terminatorを挿したとき

Ⅳ．考察

入力部分にTerminatorを挿さないときより、挿したときのほうが明らかにノイズ

レベルが低くなりました。　以上から、ケーブルを挿していないチャンネルには

Terminatorを挿したほうが良いということが分かりました。　また、ノイズレベルについてですが、チャンネルごとのばらつきはあるものの0.44mVから0.56mVの間であることがわかりました。

- Fig.2ではカウント数が０のときのスレッショルド電圧は-16.3mVから-20.3mVの間ですがアンプで36倍に増幅されているので、実際のノイズレベルはFig.2のスレッショルド電圧を３６で割った値になります。